济南鼎诺科技有限公司

地址：济南市华阳路65号

便携式气体检测报警仪

使用说明书

济南鼎诺科技有限公司

目录

一、产品介绍………………………………………………………………….1

二、结构图…………………………………………………………………… 1

三、系统参数………………………………………………………………….2

四、技术参数表……………………………………………………………….2

五、功能简介………………………………………………………………….3

六、按键说明………………………………………………………………….3

七、操作说明………………………………………………………………….3                       保 修 说 明

我公司负责气体检测报警仪12个月的保修期 ，保修期从出厂之日算起。用户在使用中，应遵守使用说明，由于用户使用不当，或工作环境恶劣而造成仪器损坏，不在保修范围之内。

操 作 必 读

1．在使用仪器之前，请仔细阅读说明书。

2．本仪器需由经过培训的人员使用。

3．本仪器的使用必须按照说明书确定的规则操作。

4．仪器的维修和部件的更换由我公司或各地维修站处理。

5．如果用户不依照以上说明擅自开机修理或更换部件，仪表的可靠性由操作者负责。

6．本仪器的使用还应遵守国内有关部门及工厂内仪器管理方面的法令和规则。

-5-

b) 按上键或下键选择需要的功能：

液晶显示		功能介绍：

- 背光亮度 （共5档，按菜单键进行改动）

- 振动（开或关，按菜单键进行改动）

- 报警值（按菜单键后，设置十位数，按上下键进行改动，按

菜单键后，设置个位数，按上下键进行改动，确认无误后按菜单

键结束，在设置过程中可按关机键取消设置。

- 标定（可燃气体，有毒气体需要调节设备内电位器） 按菜单键后，进入调零界面，将设备放入无可燃气体的空气中，按菜单键确认并进入标定界面，将标气通入设备测试口，带液晶上方显示数值稳定后，按菜单键结束标定。（无标气或非专业人员不得操作，否则仪器不能使用，必须返厂重新标定）

2、 使用说明：

a）开机：在关机状态下，长按开关键，当指示灯2次闪烁后，设备进入开机状态。

b）关机：在开机状态并在检测界面下，按开关键后，显示是否确认关机，再按菜单键设备关机。

c）消音：在检测过程中，如检测气体超标报警，按下键/消音键后，设备指示灯仍然量，声音以及振动停止，当检测值低于报警值后消音解除，检测又超标报警，设备仍然有声音报警。

d）背光：在检测界面时，按上键/背光键后，背光开启，再按上键/背光键后，背光关闭，在进入菜单设置时，背光自动开启。

e）充电：设备可长期一直插充电器，一边充电一边使用，在正常便携式用时建议关机充电，充电时应先插充电器，后插设备，充满后充电器灯为绿色。

-4-

一、产品简介

便携式单一气体检测仪，是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微控制技术，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高。

本产品适用于检测环境空气中有毒有害气体的浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防中毒事故的发生。

# 二、结构图

# -1-

# 三、系统参数

外形尺寸：110mm×55mm×25mm

重    量：120g

传感器类型：电化学（可燃气是催化燃烧式）

响应时间：≤30s

背    光：有高亮度白色背光

报警方式：声音报警   90dB以上（10cm）

光 报 警   红色LED

工作模式：连续工作（可燃气可连续工作18个小时）

温度范围：－20℃ ～ 50℃

湿度范围：0 ～ 95％（RH）无冷凝

# 四、技术参数表

| 被测气体 分子式 | 气体名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 分辨率 | 默认报警点 |
| CH4 | 可燃气 | 0-100%LEL | 1%LEL | 25%LEL |
| CO | 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm |
| H2S | 硫化氢 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm |
| H2 | 氢气 | 0-1000ppm | 1ppm | 35ppm |
| SO2 | 二氧化硫 | 0-100ppm | 1ppm | 5ppm |
| NH3 | 氨气 | 0-200ppm | 1ppm | 35ppm |
| NO | 一氧化氮 | 0-200ppm | 1ppm | 35ppm |
| NO2 | 二氧化氮 | 0-200ppm | 1ppm | 10ppm |
| CL2 | 氯气 | 0-20ppm | 1ppm | 2ppm |
| O3 | 臭氧 | 0-50ppm | 1ppm | 2ppm |

-2-

# 五、功能介绍

用户在拿到检测仪后，长按开关键可打开仪器，开机后仪器就进入使用状态，没有特别需求无须任何操作即可使用，出厂设置是标准设置。

部分出厂设置：    振动报警打开；

背景光亮度1未打开；

# 六、按键说明

：待机状态为背光开关 /进入设置界面为+或上键；

：报警状态为消音和振动 /进入设置界面为-或下键；

：待机状态为菜单键 /设置界面为确认键；

：待机状态为关机键 /关机状态为开机键 /设置界面为取消键；

七、操作说明

- 菜单功能：

a) 待机状态下，短按菜单键即可进入操作菜单，液晶屏显示。如要退出操作菜单，按开关键退出菜单操作。

-3-

# Text boxes

8

4

1

2

3

5

6

7

1

、

传感器

2

、

报警灯

3

、

报警蜂鸣器

4

、

液晶显示窗口

5

、

上键

、

背光键

、

6

、

菜单、确认键

7

、

开关、取消键

8

、

下键、消音键

便携式气体检测仪

Gas Alarm Detector