济南鼎诺科技有限公司

通讯地址：济南市华龙路嘉恒大厦A1002

售后服务：(86)0531-82373337

济南鼎诺科技有限公司

通讯地址：济南市华龙路嘉恒大厦A1002

售后服务：(86)0531-82373337

CO GAS DETECTION AND ALARM INSTRUMENT

一氧化碳检测报警仪

DN-B5000型

使用说明书

COGAS DETECTION AND ALARM INSTRUMENT

一氧化碳检测报警仪

DN-B5000型

使用说明书

十一、常见故障与维修

| 故障 | 原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 对测试气体无反应 | 传感器失效 | 更换传感器 |
|  | 电池电量低 | 更换电池 |
| 读数偏低 | 传感器老化 | 重新标定或更换传感器 |
|  | 非法零点校正 | 零点校正 |
| 无显示 | 电池电量极低 | 更换电池 |
|  | 电路故障 | 送修 |
| 报警鸣响不停 | 需要标定 | 重新标定 |
|  | 传感器短路 | 检查、送修 |
|  | 电路故障 | 送修 |

—11—

十一、常见故障与维修

| 故障 | 原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 对测试气体无反应 | 传感器失效 | 更换传感器 |
|  | 电池电量低 | 更换电池 |
| 读数偏低 | 传感器老化 | 重新标定或更换传感器 |
|  | 非法零点校正 | 零点校正 |
| 无显示 | 电池电量极低 | 更换电池 |
|  | 电路故障 | 送修 |
| 报警鸣响不停 | 需要标定 | 重新标定 |
|  | 传感器短路 | 检查、送修 |
|  | 电路故障 | 送修 |

—11—

保 修 说 明

我公司负责DN-B5000型气体检测报警仪12个月的保修期，保修期从用户拿到仪器之日算起。用户在使用中，应遵守使用说明，由于用户使用不当，或工作环境恶劣而造成仪器损坏，不在保修范围之内。

重 要 提 示

1. 在使用仪器之前，请仔细阅读操作手册。

2. 本仪器需由经过培训的人员使用与维护。

3. 本仪器的使用必须按我公司确定的规则操作。

4. 仪器的维修和部件的更换必须采用我公司的原装备件。

5. 如果用户不依照以上说明擅自开机修理更换部件，仪表的可靠性责

任由操作者负责。

6. 本仪器的使用还应遵守国内有关部门及工厂内仪器管理方面的法令和规则。

保 修 说 明

我公司负责 DN-B5000型气体检测报警仪12个月的保修期，保修期从用户拿到仪器之日算起。用户在使用中，应遵守使用说明，由于用户使用不当，或工作环境恶劣而造成仪器损坏，不在保修范围之内。

重 要 提 示

1. 在使用仪器之前，请仔细阅读操作手册。

2. 本仪器需由经过培训的人员使用与维护。

3. 本仪器的使用必须按我公司确定的规则操作。

4. 仪器的维修和部件的更换必须采用我公司的原装备件。

5. 如果用户不依照以上说明擅自开机修理更换部件，仪表的可靠性责

任由操作者负责。

6. 本仪器的使用还应遵守国内有关部门及工厂内仪器管理方面的法令和规则。

目     录

一、概述

二、工作原理和仪表结构

三、技术参数

四、使用注意事项

五、电池的安装和更换

六、检查零点与标定

七、应用

八、传感器的安装和更换

九、设备自检

十、仪器的成套性

十一、常见故障与维修

—1—

目     录

一、概述

二、工作原理和仪表结构

三、技术参数

四、使用注意事项

五、电池的安装和更换

六、检查零点与标定

七、应用

八、传感器的安装和更换

九、设备自检

十、仪器的成套性

十一、常见故障与维修

—1—

十、仪器的成套性

1.　仪器                    1 台

2.　螺丝刀                  1把

3.　使用说明书              1本

4.　产品合格证              1张

5　外包装盒                 1个

—10—

十、仪器的成套性

1.　仪器                    1 台

2.　螺丝刀                  1把

3.　使用说明书              1本

4.　产品合格证              1张

5.　外包装盒                1个

—10—

七、应用

本仪表使用一节9V电池，一般情况下，电池可连续工作100小时，报警时耗电则较大。电量不足时，仪表将每隔10秒发出短促声响，提醒使用者准备更换电池。

八、传感器的安装和更换

1.　松开螺钉，打开仪表。

2.　拿掉显示电路板，取下旧传感器，注意不要拉断显示板上的连线。

3.　将新传感器的插针对好仪表上的插座并可靠插牢，再将传感器装好。

4.  重新装好仪表。

九、设备自检

1.  设备在关闭状态，按住调零键后打开开关，直到绿灯闪烁时松开调零键，自检完毕后设备发出蜂鸣音，指示灯显绿色时为自检合格，指示灯显红色并伴有间断蜂鸣音时为自检失败，说明传感器故障或失效。

—9—

七、应用

本仪表使用一节9V电池，一般情况下，电池可连续工作100小时，报警时耗电则较大。电量不足时，仪表将每隔10秒发出短促声响，提醒使用者准备更换电池。

八、传感器的安装和更换

1.　松开螺钉，打开仪表。

2.　拿掉显示电路板，取下旧传感器，注意不要拉断显示板上的连线。

3.　将新传感器的插针对好仪表上的插座并可靠插牢，再将传感器装好。

4.  重新装好仪表。

九、设备自检

1.  设备在关闭状态，按住调零键后打开开关，直到绿灯闪烁时松开调零键，自检完毕后设备发出蜂鸣音，指示灯显绿色时为自检合格，指示灯显红色并伴有间断蜂鸣音时为自检失败，说明传感器故障或失效。

—9—

一、概述

DN-B5000型气体检测报警仪，是一种个人用袖珍式气体检测仪器。适用于工矿环境中连续监测气体含量。

DN-B5000型仪器体积小巧，可放在衣袋中适用。它的传感器反应灵敏。仪表采用液晶数字显示环境的气体含量。若达到设定的上限报警点，仪表将发出声光报警信号。

二、工作原理和仪表结构

DN-B5000型个人袖珍式气体检测报警仪。盒内装有印刷电路板、声光报警器、液晶显示器、一节9V电池和电化学传感器。电化学传感器将气体浓度转变成电信号，经过放大处理后显示出来。当气体浓度达到预先设定的报警值时，仪表将发出声光报警。

三、技术参数

1.  环境参数：

—2—

一、概述

DN-B5000型气体检测报警仪，是一种个人用袖珍式气体检测仪器，适用于工矿环境中连续监测气体含量。

DN-B5000型仪器体积小巧，可放在衣袋中适用。它的传感器反应灵敏。仪表采用液晶数字显示环境的气体含量。若达到设定的上限报警点，仪表将发出声光报警信号。

二、工作原理和仪表结构

DN-B5000型个人袖珍式气体检测报警仪。盒内装有印刷电路板、声光报警器、液晶显示器、一节9V电池和电化学传感器。电化学传感器将气体浓度转变成电信号，经过放大处理后显示出来。当气体浓度达到预先设定的报警值时，仪表将发出声光报警。

三、技术参数

- 环境参数：

—2—

结构图

蜂鸣器                                传感器

发光管                                开 关

显示器                                调零按键

电 池

—3—

结构图

蜂鸣器                               传感器

发光管                                开   关

显示器                                调零按键

电 池

—3—

气瓶    减压阀            流量计          报警仪

气瓶标定示意图

—8—

气瓶   减压阀              流量计          报警仪

气瓶标定示意图

—8—

1.　零点的检查及标定。

·准备标准气（800ppm）一瓶

·转子流量计一个

·标气罩一个

·在清洁空气中按调零键，使仪器显示0 ppm。

2.　标定：打开气瓶开关，调整减压阀并观察流量计，使流量约为0.3升/分，空放约一分钟，将标气罩套在仪表过滤器上，让标准气流通过约1分钟。不要在空气流速大的地方标定，按住调零键5秒钟后松开，使仪器显示为标准值。

—7—

1.　零点的检查及标定。

·准备标准气（800ppm）一瓶

·转子流量计一个

·标气罩一个

·在清洁空气中按调零键，使仪器显示0 ppm。

2.　标定：打开气瓶开关，调整减压阀并观察流量计，使流量约为0.3升/分，空放约一分钟，将标气罩套在仪表过滤器上，让标准气流通过约1分钟。不要在空气流速大的地方标定，按住调零键5秒钟后松开，使仪器显示为标准值。

—7—

a.  工作环境：—5℃～40℃

b.  相对湿度：10%～95%RH

c.  保存温度：—10℃～40℃

2.  电源：一节9V电池，可连续工作不小于100小时

3.  测量范围：0~1000ppm

4.  报警范围： 50ppm

5.  误差：5 %

6.  显示方式：3位液晶数字显示 ( LCD )

7.  响应时间：90秒

8.  传感器：采用进口电化学传感器

—4—

a.  工作环境：—5℃～40℃

b.  相对湿度：10%～95%RH

c.  保存温度：—10℃～40℃

2.  电源：一节9V电池，可连续工作不小于100小时

3.  测量范围：0~1000ppm

4.  报警范围： 50ppm

5.  误差：5%f.s

6.  显示方式：3位液晶数字显示 ( LCD )

7.  响应时间： 90秒

8.  传感器：采用进口电化学传感器

—4—

9. 外形尺寸：128×62×28 mm ( W×H×D )

10. 重量：200克

四、使用注意事项

1.　仪器在装配和更换电池时应在清洁安全环境下完成。

2.　不要在无线电发射台附近校准。

- 当仪表长期不工作时，应取出电池，传感器置于干燥、无尘、符合

贮藏温度的环境中。

4.　传感器和仪器要注意防水和金属杂质。

- 传感器内含有酸性溶液，在更换传感器操作时注意不要将传感器搞

坏。如果万一操作不当，传感器内酸液泄漏到皮肤上，应及时用凉

—5—

9. 外形尺寸：128×62×28 mm ( W×H×D )

10. 重量：200克

四、使用注意事项

1.　仪器在装配和更换电池时应在清洁安全环境下完成。

2.　不要在无线电发射台附近校准。

- 当仪表长期不工作时，应取出电池，传感器置于干燥、无尘、符合

贮藏温度的环境中。

4.　传感器和仪器要注意防水和金属杂质。

- 传感器内含有酸性溶液，在更换传感器操作时注意不要将传感器搞坏。如果万一操作不当，传感器内酸液泄漏到皮肤上，应及时用凉

—5—

水冲洗接触部位10 分钟，随后就医

6.　调整仪器的专用工具应由专人保管。调整好的仪器不要随便打开后

盖调整电位器。

7.　没有标准气，千万不可按住调零键3秒以上。

五、电池的安装和更换

注意：请不要在危险环境下（如毒气、易爆气等）安装电池。

1.　拧下螺钉，拿开电池仓盖。

2.　看准极性，联接好电池口。

3.　电池正确放置好后，盖好仓盖，拧好螺钉。

4.　新仪表在装入电池后，需放置1小时使系统稳定，如果是更换电池则只需10分钟。

六、检查零点与标定

—6—

水冲洗接触部位10 分钟，随后就医

6.　调整仪器的专用工具应由专人保管。调整好的仪器不要随便打开后盖调整电位器。

7.　 没有标准气，千万不可按住调零键3秒以上。

五、电池的安装和更换

注意：请不要在危险环境下（如毒气、易爆气等）安装电池。

1.　拧下螺钉，拿开电池仓盖。

2.　看准极性，联接好电池口。

3.　电池正确放置好后，盖好仓盖，拧好螺钉。

4.　新仪表在装入电池后，需放置1小时使系统稳定，如果是更换电池则只需10分钟。

六、检查零点与标定

—6—