济南鼎诺科技有限公司

地址：济南市华阳路65号

四合一便携气体检测仪

使用说明书

V2.0（2010-04-03）

济南鼎诺科技有限公司

目录

1.	系统说明-------------------------------------------------------------------------1

1.1	系统配置----------------------------------------------------------------2

1.2	系统参数----------------------------------------------------------------2

2.	功能简介-------------------------------------------------------------------------2

2.1	显示界面----------------------------------------------------------------3

2.2	菜单说明----------------------------------------------------------------6

3.	使用指南-------------------------------------------------------------------------8

3.1	按键操作----------------------------------------------------------------8

3.2	注意事项----------------------------------------------------------------8

4.   附件-----------------------------------------------------------------------------10

4.1   串口通信连接线------------------------------------------------------10

4.2   设置参数---------------------------------------------------------------11

4.3   查看报警记录---------------------------------------------------------12

4.4   配置软件部分显示界面---------------------------------------------12

图14 实时浓度显示

2）报警记录查询

图15 报警记录查询

13

图13 设置参数时的显示界面

当配置软件在“实时显示”和“气体标定”界面时，仪器的显示界面有USB图标闪烁；在“参数设置”界面，只有点击按钮“读取参数”和“设置参数”时，仪器才出现USB图标。

4.3查看报警记录

当用串口读取仪器报警记录时显示界面如下图所示：

图14 配置软件读取数据时显示界面

读完报警记录时，界面返回到4种气体显示界面， 如果需要停止读取报警记录值，按下“返回”底下的键即可。

※声明：在读取报警记录时，不能实时监测各气体。

4.4配置软件部分显示界面

1）实时浓度显示

12

感谢您使用本公司四合一便携式气体检测仪。阅读本说明书能让您快速掌握本产品的功能和使用方法。请您详细阅读该说明书后再进行操作。

1．系统说明

## 1.1系统配置

四合一便携气体报警器物料清单

| 标 配 |
| --- |
| 四合一便携式气体检测仪 | 包装盒 |
| USB充电器 | 使用说明书 |
| 合格证 |  |

请在开箱后立即清点配件物料是否齐全。标配是购买设备必备的配件。选配是

1

根据自己的需要另行配置，如果不需要标定、设置报警参数、读取报警记录就

不需要购买选配的配件。

## 1.2系统参数

- 仪器充电时间：  3~6个小时左右

- 充电电压：      DC5V（直流）

- 使用时间：      12个小时左右（有报警时除外）

- 检测气体类型：  氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢，其他气体类型可根据需要配置。

- 工作环境：      温度0~50°；相对湿度＜30%

- 响应时间：     氧气<30S；一氧化碳<40s;可燃气<20S；硫化氢                       <40S（其他略）。

- 仪器尺寸：      长*宽*厚；120*66*30

- 测量范围分别是：如下表所示。

| 被测气体 | 气体名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 分辨率 | 报警点 |
| CO | 一氧化碳 | 0-2000pm | 1ppm | 50ppm |
| H2S | 硫化氢 | 0-200ppm | 1ppm | 10ppm |
| Ex | 可燃气 | 0-100LEL% | 1LEL% | 25LEL% |
| O2 | 氧气 | 0-30%vol | 0.1%vol | 低18% vol 高 23%vol |
| H2 | 氢气 | 0-1000pm | 1ppm | 35ppm |
| CL2 | 氯气 | 0-20ppm | 0.1ppm | 1ppm |
| NO | 一氧化氮 | 0-250pm | 1ppm | 25ppm |
| SO2 | 二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1ppm | 10ppm |
| O3 | 臭氧 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm |
| NO2 | 二氧化氮 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5 ppm |
| NH3 | 氨气 | 0-200ppm | 1ppm | 25ppm |

2

++

接法：串口延长线的另一端接计算机，miniUSB接仪器。

2） 计算机没有串口

四合一便携设备+转换器+USB转串口线+计算机

++

接法：USB接口接计算机，miniUSB接仪器

在使用时结合光盘里的四合一配置软件说明书操作。

4.2设置参数

如需设置参数，请使用相关的四合一配置软件。

在设置参数时，各显示界面会出现USB图标。因为各显示界面不一样，所以USB图标所在的位置各不一样，图13是其中的一个插USB设置参数时的界面：

11

4.  附件（选配件）

如果用户需要自己标定、设置报警参数、查看报警记录时，则需要购买以下配置实现串口通信，从而实现以上需求。

| 选 配 |
| --- |
| TTL/RS232转换器（电脑通信） 价格：120元 | USB转串口线 价格：150元 |
| 串口延长线 价格：15元 | 光盘（含配置软件和软件说明书） 价格：500元 |

4.1串口通信连线

如果用户需要自己标定、设置报警参数、读报警记录时，则接线方法如下：

  - 计算机有串口

四合一便携设备+转换器+串口延长线+计算机

10

## 1.3产品特性

  - 中文显示界面

  - 可同时检测四种气体，气体类型可根据用户需要配置

  - 体积小巧便于携带

  - 2个按键，操作简单

  - 带实时时钟，可根据需要设置

  - LCD实时显示气体浓度及报警状态

  - 标配可充电锂电池（满足12小时工作）

  - 带震动、闪灯和声音3种报警方式，报警时可手动消音

  - 简单的自动清零校正（在无毒害气体环境中开机即可）

  - 2种气体监测方式，方便用户使用

  - 可保存3千多条报警记录，根据需要可进行查看

2．功能简介

该仪器可同时显示4种气体或1种气体的数值指标量，当现场某种待检气体的指标超出或低于所设置的标准时，仪器会自动进行一系列报警动作，闪灯、震动、发声。

该仪器具有2个按键，一个液晶显示屏和相关报警装置（报警灯，蜂鸣器与振动），并带有miniUSB接口（该接口输出的是TTL电平标准），可以用带有miniUSB接口的充电器充电；还可以插上TTL/RS232转接器接上串口延长线（或USB转串口线）和计算机通信，标定、设置报警参数或读取报警记录。仪器自身带有实时存储功能，可以实时记录报警状态和时间。具体操作说明与功能说明请详见下面说明。

## 2.1显示界面

在气体指标都正常的情况下长按右键开机，进入开机显示界面。如图1所示：

3

图1  开机显示界面

此界面是等待仪器参数稳定界面。液晶中间的滚动条表示要等待的时间，大概为50S。X%是当前运行的进度。在显示屏的左下角是当前仪器的时间（此时间可在菜单中根据需要更改），图标  指示报警状态（有气体报警时图标

变为  ），在最右边的图标指示当前电池的电量（充电时电池图标里面的三格来回切换）。

在显示屏的下方有2个按键，可开关机，也可进入菜单更改时间

具体操作见下面菜单设置。

当等待时间百分比为100%时，仪器进入监测4种气体显示界面。如图2所示：

图2  监测4种气体显示界面

如有需要检测一种气体显示界面可按右键切换。下来分别对这2种显示界面做简单的介绍。

- 4种气体显示界面：

4

## 3.2注意事项

- 务必避免一次的长时间的充电。充电时请使仪器处于关机状态下，可以使充电时间减少，此外开机充电时，仪器的传感器可能会受充电器的差异（或者充电环境的差异）的影响，严重情况时，可能会出现仪器的误显示甚至报警的情况。

- 仪器在耗电完毕自动关机后，正常充电的时间为3~6个小时左右，尽量不要使仪器充电在6个小时以上，以保护仪器电池部分的有效寿命

- 仪器在充满电后，可以连续工作12个小时左右（报警状态除外，因为报警时的闪光，振动，发声需要额外功耗，一直报警状态，工作时间降为原来的1/2 到1/3）。

- 务必避免仪器在腐蚀性环境中使用。

- 务必避免仪器与水接触。

- 建议在长时间不用的情况下，拔除电源电线，或者每隔2到3个月充一次电，以保护电池的正常寿命。

- 如果在使用过程中，出现死机或者不能开机，请用户先拔下电池仓中的电池电源线，再插上电源线，以解除意外死机的情况。

按右键可切换到1种气体显示界面。

8） 请务必在气体指标都正常的情况下开机，开机后待仪器初始化完成后在带到要检测气体的场所。

9） 需要读报警记录的话，最好在开机后设备初始化还没有完成前进入菜单校正准确的时间，以防止读取记录时时间混乱。反之则不需要校正时间。

10）单击不可以标定，如果需要标定，请使用相关的校正软件。

9

图12  调节年功能

功能简述：

- 年    设置范围00~19。

- 月    设置范围01~12。

- 日    设置范围01~31。

- 时    设置范围00~23。

- 分    设置范围00~59。

- 返回  返回到主菜单。

3. 使用指南

## 3.1按键操作

- 开机：长按右键开机。

- 进入菜单设置面板：先按住左键，再按一下右键松开左键即可。

- 关机：进入主菜单后按左键选择关机功能，按右键关机；也可直接断电关机，不支持这样操作，只有当该设备死机时可这样操作。

- 单一气体显示面板：在4种气体显示面板时按右键。

- 单一气体显示面板的切换：进入单一气体显示面板时按左键切换。

- 消音：气体报警后按左键可消音。

8

显示：气体类型，气体浓度值，单位，状态。如图2所示。

有气体超过指标时，单位的前面会显示他的报警类型（一氧化碳、硫化氢、可燃气的报警类型为一级或二级，而氧气的报警类型为上限或下限），背光灯亮，LED闪烁并带有震动，喇叭图标上的斜线消失，如图3所示。

图3   有气体报警时的界面

- 1种气体显示界面：

显示：气体类型，报警状态，时间，一级报警值（上限报警），二级报警值（下限报警），量程，当前气体浓度值，单位。

当前浓度值的下方有“下一个”“返回”字样，即代表着相对应底下按键的功能。按下“下一个”底下的按键（即左键）时，显示界面显示另一种气体的指标，按左键4种气体界面可循环切换，图4、5、6、7是4种气体的参数。按下“返回”底下的按键（即右键）时，显示界面切换到检测4种气体显示界面。

图4  二氧化硫                 图5  一氧化氮

5

图6  可燃气                   图7  氧气

单路显示面板报警时如图8、9所示：

当其中一种气体报警时，“下一个”变成“消音”，按下方的按键即可进行消音，消音后字体切换为原来的“下一个”。

图8 氧气报警状态              图9 一氧化氮报警状态

## 菜单说明

不管是什么显示界面，要进入菜单都必须先按住左键再按一下右键，松开左键。

菜单界面如图10所示：

6

图10 主菜单

图标所指的是当前选定的功能，按左键选择其他功能，按右键可进入该功能。

功能简述：

- 时间设置  设置时间。

- 关机      关机。

- 返回      返回到检测4种气体显示界面。

在图10界面时，按右键可进入时间设置菜单，如图11所示：

图11  时间设置菜单

图标所指的是当前选定要调节的时间，按右键选定此功能，此时选定的数字反显如图12所示，下来再按左键改变数据，选定所要的数据后按右键确定所选数据，此时数据正常显示。按左键可选择调节其他时间功能。

7